设备清单及技术指标、特征、要求

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 技术指标 | 技术特征 | 配件清单和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | * 沥青断裂试验仪（直接拉伸法） | 1 | 台 | 1、试验温度：室温至-40℃ 2、控温精度:±0.1℃ 3、显示参数：A、温度显示；B、拉力显示；C、位移显示 4、工作电源：AC（220±10%）V、 50Hz | 直接拉伸系统(DTT)专门用于评价沥青胶结料在低温条件下的劲度和疲劳特性。可实现智能控制、自动检查。 触摸显示：彩色液晶触摸屏，实时显示试验数据 | 1、标准设备配件清单； 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 2 | *自动针入度仪 | 1 | 台 | 2、分辨率：0.1针入度； 3、时间设定范围（0～60）秒，任意设定，时间误差小于±0.1秒； 4、标准针：50㎜、2.5g±0.05g（基本配置） 5、支架升降架：机电控制丝杆总成； 6、工作电源： AC (220±10％V),50Hz。 | 根据行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0604-2011《沥青针入度试验》所规定的要求设计制造的，适用于测定道路石油沥青、改性沥青针入度以及液体石油沥青或乳化沥青蒸发后残留物等的针入度测定。 | 1、标准设备配件清单； 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 3 | *自动软化点仪 | 1 | 台 | 1、电源电压：AC220V，50Hz。 2、测量范围：⑴ 试样软化点在80℃以下者，+5 ℃～+80℃。⑵ 试样软化点在80℃以上者，+32℃～+160℃。 3、温度分辨率：0.1℃。 4、测试样品：可以一次同时测试2个样品及以上。 5、搅拌器：电磁搅拌，搅拌速度连续可调。 6、加热速率： 三分钟后自动调节为(5.0±0.5)℃/ min。 7、软化点结果：触摸液晶显示和打印机打印。 | 根据行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0606-2011《沥青软化点试验（环球法）》所规定的要求设计制造的，适用于道路石油沥青、煤沥青、液体石油沥青等各类沥青软化点的测定。 | 1、标准设备配件清单； 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 4 | *沥青延度试验仪 | 1 | 台 | 1、工作电源：AC（220）V、50Hz 2、测量范围：1.5m(±10mm) 3、加热方式：加热管加热 5、浴液循环：冷热平衡循环系统 6、控温范围：5℃～50℃可调，数字显示，温度显示分辨率0.01℃ 7、控温精度：±0.1℃ 8、拉伸速度：1cm/min、5cm/min两档 9、测量精度：±1mm 10、延度显示：工控触摸屏实时显示 11、延度记录：⑴ 通过手持遥控器按键记录⑵ 通过工控触摸屏“记录”按键记录 | 根据JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T 0605-2011《沥青延度试验》、T 0662-2000《沥青弹性恢复试验》、NB/SH/T 0737-2014《沥青弹性恢复测定法（延度仪法）》设计制造的。适用于沥青延度、沥青测力延度、沥青弹性恢复能力测试的沥青试验器。 | 1、设备配件清单，配试模30套，材质应为黄铜制造 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 5 | *旋转薄膜烘箱 | 1 | 套 | 1、工作室温度： 163℃。 2、控温精度： ±0.5℃。 3、转盘转速： (15±0.2) r /min。 4、空气流量： (4000±200)mL /min。 5、定时装置： 85分钟自动提醒。 | 按照行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0610-2011《沥青旋转薄膜加热试验》规定的要求设计制造的。适用于测定道路石油沥青旋转薄膜加热后的质量损失。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 6 | *克利夫兰开口闪点试验器 | 1 | 台 | 1、工作电源：AC（220）V、50Hz。 2、加热装置：电炉加热，无明火，防爆，功率连续可调。 3、温度控制：升温速率符合GB/T 3536-2008标准要求。 4、温度显示：液晶屏显示各种温度参数，，精度0.1℃。 5、划扫装置：自动扫划。 6、温度传感器： PT100铂电阻温度传感器。 | 1、按照国标GB/T 3536-2008《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》所规定的要求设计制造的，用于测定除石油产品和沥青的闪点和燃点的试验器。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 7 | *沥青动力粘度试验仪 | 1 | 台 | 1、温度控制点：60.00℃±0.01℃ ; 2、真空控制点：300mmHg±0.5mmHg； 3、计时器数量：4只，可同时对4只毛细管进行计时； 4、计时范围：0.0s～99999.9s（27.7小时）；误差≤0.02%； 5、粘度范围：约18 Pa.s～580000Pa.s； 6、试验孔数：4个； 7、人机界面：彩色液晶触摸屏； 8、工作电源：AC（220±10%）V 、50Hz。 | 按照行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0620-2000《沥青动力黏度试验（真空减压毛细管法）》，及石油化工行业标准SH /T 0557-1998《石油沥青粘度测定法（真空毛细管法）》规定的要求设计制造的, 适用于试验温度为60℃，真空度300mmHg(40kpa)，用真空减压毛细管粘度计测定粘稠石油沥青的动力粘度的实验仪。 | 1、设备配件清单，配6根真空粘度管； 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 8 | *沥青全自动抽提仪 | 1 | 台 | 1、试样容量：1000g以上； 2、抽提精度：≤0.1%； 3、抽提时间20~40min； 4、抽提溶剂回收一体； 5、离心轴转速可调节或分档。 | 参数设置、运行状态、数据显示由液晶显示屏显示。 溶剂闭路循环使用，对环境污染小。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 9 | *沥青蜡含量检测仪 | 1 | 台 | 1、工作电源： AC（220±10%）V，50Hz。 2、控温精度： ±0.5℃。 | 符合标准JTGE20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0625-2011《沥青蜡含量试验》（蒸馏法）试验要求 | 1、设备配件清单（至少包括裂解炉、真空干燥箱、真空泵） 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 10 | *沥青粘韧性测试仪 | 1 | 台 | 1、拉伸速度： (500±10)mm/min； 2、最大加载能力： 1000N； 3、拉力非线性误差： ＜0.5％； 4、拉力采样间隔： 0.5mm； 5、拉伸长度： 500mm； 6、供电电源： AC（220±10％）V，50Hz； | 能自动绘制打印“粘韧性试验荷重~变形曲线”和自动计算沥青的粘韧性、韧性。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 11 | *粘聚力试验仪 | 1 | 台 | 1、橡胶垫直径：φ28.6mm； 2、橡胶垫厚度：6.4mm； 3、橡胶垫硬度： HRC60； 4、压力： 1Mpa； 5、圆形试模：φ60mmX6mm；φ60mmX10mm； 6、工作电源： AC 220V±10%；50Hz。 | 试验器携带方便，既可以做室内试验，也可以在施工现场使用。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 12 | *旋转瓶磨耗试验仪 | 1 | 台 | 1、磨耗瓶旋转速度： 20r/min±0.5 r/min； 2、磨耗瓶旋转时间： 180分钟； 3、磨耗管（瓶）规格： 内径60mm±0.2mm， 内部高度400mm±1mm； 4、最大试样数量： 8个； | 1、可满足多试样同时旋转磨耗试验的要求。 2、有掉电自动记忆功能，旋转次数可累计、也可重置后从零开始重新计数。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 13 | *数显式鼓风干燥箱 | 3 | 台 | 1、工作电源： AC 220V±10%；50Hz。 2、温度波动度±1℃，均匀度±7.5℃ 3、控温：室温-300℃ 4、尺寸：不小于 1000mm×710mm×1000mm | 用于材料烘干、加热等 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 14 | *高速剪切乳化搅拌机 | 2 | 套 | 1、电源：220 V 2、最大处理量（H2O）: 10000ml 3、最大处理粘度5000CP 4、最大速度范围11000rpm，可调; 300W. | 1、转速最高至11000rpm，最大批次处理量10000mL。 2、适用于高精细度的分散、均质、乳化、混合、破碎，速度快。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 15 | *紫外线耐气候试验箱 | 1 | 台 | 1、温度范围：RT+10℃ — 70℃ 2、湿度范围：≥75﹪RH 3、温度控制精度：±3℃ 4、紫外线灯管：不少于8只 5、电源电压：AC380V 50HZ | 本仪器符合GB/T14522、GB/T16422.3、GB/T16585等现行紫外线加速耐候试验机标准。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 16 | *旋转蒸发仪 | 1 | 台 | 1、电源 ：220V 50Hz 2、水浴锅控温范围：室温～99度 | 适用于小、中型蒸馏提纯的实验设备，在真空减压条件下，通过加热、旋转达到快速蒸发效果，蒸发物料经冷凝器回收溶媒，实现提纯分离。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 17 | *沥青混凝土刘埃尔流动度试验仪 | 1 | 台 | 1、落锤：铜制 2、支架：固定落锤 3、重量：995g 4、落锤总高：270mm 5、落锤弧度：58° | 适用于测定浇注式沥青混合料流动性，适用于实验室和现场配合比设计和质量管理。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 18 | *板式粘结强度冲击试验仪 | 1 | 台 | 1、钢板：200mm×200mm，厚2mm，四周密封 2、钢球：质量500g±1g 3、铁架：距钢板顶面500mm，高度可调节 | 仪器适用于评定沥青或改性沥青与集料的低温黏结性能，以规定条件下试验板受冲击后碎石被振落的百分率表示。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 19 | *沥青混合料自动拌和机 | 2 | 台 | 1、拌和量： 20升，偏差不大于±5%。 2、控温范围：室温~200℃。 3、控温精度：±5℃。 4、控时精度： ±0.1秒。 5、拌合电机： 380伏，50赫兹 | 1、仪器是根据中华人民共和国行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的T0702-2011《沥青混合料试件制作方法（击实法）》中，对沥青混合料拌和机的要求设计制造的 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 20 | *马歇尔电动击实仪 | 2 | 套 | 1、重锤1：4536g±9g； 2、重锤2：10210g±10g； 3、重锤落差： 457mm±1.5mm； 4、试模1： 适用Φ101.6㎜×63.5㎜试件； 5、试模2： 适用Φ152.4㎜×95.3㎜试件； 6、击实速度： 60次/min±5次； 7、击实次数： 0～999次； 8、层压木块击实座：457mm×200mm×200mm； 9、水泥混凝土底座： 120mm×460mm×480mm 10、电源电压： AC 220V±10% 50Hz； | 1、仪器是根据中华人民共和国交通行业标准JTGE20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0702-2011《沥青混合料试件制作方法（击实法）》所规定的要求设计制造的 | 1、设备配件清单（试模1：适用φ101.6mm×63.5m。模；适用φ152.4mm×95.3m试件26个 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 21 | *马歇尔稳定度仪 | 1 | 台 | 1、最大荷载： 50kN，测量误差±0.05%（F.S）。 2、具有过载保护 3、加载方式：自动和手动两种 4、流值测量范围： (0~10)mm测量误差≤±0.05%（F.S）。 5、工作电压：(AC220±10%)V，50Hz。 | 1、仪器根据中华人民共和国行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0709-2011《沥青混合料马歇尔稳定度试验》规定的要求设计制造的； 2、适用于沥青混合料的马歇尔稳定度试验，能够准确地判断沥青混合料的破坏点 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 22 | *气动车辙成型仪 | 1 | 台 | 1、碾轮半径：500 mm，宽度为300 mm。 2、碾轮压实线荷载控制范围：(200~700)N/㎝（可任意调整）。 3、碾轮压实线荷载控制精度：±3 N/㎝ 。 4、碾轮温度控制范围：(室温~200) ℃。 5、碾轮温度控制精度：±5 ℃ 。 6、碾压次数：软件可设置 7、试模规格：300 mm ×300 mm ×（30~100）mm | 1、仪器是根据中华人民共和国行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0703-2011《沥青混合料试件制作方（轮碾法）》规定的要求设计制造的； 2、主要用于车辙试验前对沥青混合料试件做碾压成型。 | 1、设备配件清单，配成型试模12个； 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 23 | *自动车辙试验仪 （科研型） | 1 | 台 | 1、碾轮的碾压速度：(42±1)次/分（单程） 2、试验小车运动距离：(230±10)mm 3、碾轮的橡胶硬度：78±2（国际标准硬度） 4、碾轮与试模接触压强：(0.7±0.05)Mpa（60℃时），可调节 5、位移的测量范围：(0～30)mm 6、位移的测量精度：小于±0.01mm 7、试验时间：(60～240)min 8、恒温箱的控制范围：室温～80℃（可任意设定） 9、试验轮：3轮，可做浸水和非浸水试验。 | 1、根据行业标准JTGE20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0719-2011《沥青混合料车辙试验》所规定的要求设计制造的； 2、适用用于沥青混合料的高温抗车辙能力的测定和科学研究，也可用于现场沥青混合料的高温稳定性试验和研究。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 24 | *沥青混合料理论最大相对密度仪 | 1 | 台 | 1、电源电压： AC（220±10%）V、50Hz； 2、容器容积： 4000ml×2只； 3、负压容器内负压： 3.7 kPa（27.75mmHg），允许偏差±0.3 kPa； | 1、仪器是根据中华人民共和国行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0711《沥青混合料理论大相对密度试验（真空法）》所规定的要求设计制造的； 2、适用于真空法测定沥青混合料的理论大相对密度。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 25 | *多功能全自动沥青压力试验仪 | 1 | 台 | 1、压力1测量范围和精度：范围(0~100)kN、精度±0.01kN 2、压力2测量范围和精度：范围(0~3)kN、精度±0.01kN 3、左位移传感器范围和精度：范围(0~20)mm、精度±0.001mm 4、右位移传感器范围和精度：范围(0~20)mm、精度±0.001mm 5、基本配置：单轴压缩测量装置、弯曲测量装置、劈裂夹具、稳定度夹具 6、显示：彩色触摸显示屏 | 1、仪器适用于如下标准：JTG E20-2011中的T0709《沥青混合料马歇尔稳定度试验》；T0715《沥青混合料弯曲试验》；T0716《沥青混合料劈裂试验》；T0729《沥青混合料冻融劈裂试验》等；浇筑式混合料等特殊材料贯入度的测量 3、仪器具有参数设置、计量校正、自动试验控制、数据自动采集、实时时钟等功能； | 1、设备配件清单（至少含稳定度、劈裂、弯曲试验夹具），配置进行贯入度试验的软件及整套夹具，至少包含大、小锤头，6个托盘（不锈钢），软件1份，传感器 1个； 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 26 | *纤维吸油率测定仪 | 1 | 台 | 1、振动时间：0-60min 2、电源：220v50HZ 3、试样筛规格：0.5mm孔径/直径100MM 4、振动速度：240次/分钟 5、振动振幅32mm 6、振动时间：可人为控制 | 纤维吸油率测定仪供公路工程沥青路面用纤维作吸油率指标测定之用 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 27 | 电动液压脱模器 | 1 | 台 | / | 仪器主要用于相关圆形试模试件的脱模，特别适合于沥青混合料、水泥混合料及强度比较高的试模试件的脱模 | 1、标准设备配件清单 |
| 28 | 循环低温恒温水浴 | 2 | 台 | 1、工作电源：AC 220V（-5%～+10%），50Hz。 2、适用水量：28L，偏差不大于±5%。 3、致冷装置：致冷压缩机。 4、温控范围：5℃～80℃。 5、控温精度：±0.1℃。 | 1、一体式结构，有加热及制冷两套温度调节系统，可通过操作温控仪对浴温进行设置，仪器将会自动控制浴温，并达到恒温状态，可用作外循环。 2、在进行低于室温的试验时，打开制冷开关，仪器也同样进行自动控温并在设置的温度点范围内恒定。 | 标准设备配件清单 |
| 29 | 劈裂试验夹具 | 1 | 套 | / | 能用于沥青混合料劈裂强度测试。 | 标准设备配件清单 |
| 30 | 冰柜 | 1 | 台 | 含温控调节，300~350L | 用于存放低温设备、样品、冻融循环试验等。 | 标准设备配件清单 |
| 31 | *电热鼓风干燥箱 | 2 | 台 | 1、分辨率：±0.1℃ 2、波动度：±1℃ 3、控温范围：+10~300℃ 4、电源电压220V 50HZ 5、工作室容量：800mm×800mm×1000mm,偏差不大于5% | 用于材料烘干、加热等 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 32 | 台式真空包装机 | 1 | 台 | 1、真空度不小于101.4kpa； 2、抽气速率≮20m3/h； | / | 标准设备配件清单 |
| 33 | 数显恒温水浴 | 2 | 台 | 1、电源：220V±10% 50Hz 2、控温精度：±0.1 3、控温范围：室温-60 4、容积：50升，偏差≯5% | 仪器根据交通部（JTGE20-2011）标准进行设计制造。仪器需设有循环装置与智能控温仪。控温精度高，经久耐用。 | 标准设备配件清单 |
| 34 | 乳化沥青微粒离子电荷试验器 | 1 | 台 | 1、工作电源： AC220V±10% ；50Hz。 2、定时精度： 3min±6s。 3、烧杯容积： 300ml。 | 根据行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0653-1993《乳化沥青微粒离子电荷试验》所规定的要求设计制造的，适用于检测各类乳化沥青微粒离子的电荷特性； | 标准设备配件清单 |
| 35 | 乳化沥青储存稳定性试验器 | 1 | 台 | 1、玻璃试管有效高度：310±10mm 2、标志线：250ml 3、试样装入口：Φ32±0.1mm 4、玻璃试管夹上下可调 | 按照行业标准 JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中 T 0655-1993《乳化沥青储存稳定性试验》规定的要求设计制造的，适用于测定各类乳化沥青的储存稳定性。 | 标准设备配件清单 |
| 36 | *沥青恩格拉粘度试验仪 | 1 | 台 | 1、工作电源：AC（220±10%）V，50Hz； 2、标准水值：=(51±1)秒，(沥青试验时：×0.224)； 3、测定温度：（20～100）℃； 4、制冷控温：（20±0.1）℃，（25±0.1）℃； 5、控温精度：±0.1℃； 6、流出时间数字显示、参数设置方便、控温精度高。 | 根据国标GB/T 266《石油产品恩氏粘度测定法》、行业标准 JTG E20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T0622《沥青恩格拉黏度试验（恩格拉黏度计法）》规定的要求设计制造的，适用于测定液体在一定温度、容积的条件下，从恩氏粘度计流出的时间（秒）与蒸馏水在20℃时流出的时间（秒）之比； | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 37 | *湿轮磨耗试验器 | 1 | 台 | 1、工作电源：三相AC380V/50Hz 2、磨头自转速度：140rpm 3、磨头公转速度：61 rpm 4、磨头质量： 2.27Kg (工作质量) 5、磨头橡胶管长度L：127mm | 按照行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0752-2011《稀浆混合料湿轮磨耗试验》规定的要求设计制造的，适用于检验成型后的稀浆封层混合料的配伍性和抗水损害能力，可与负荷轮载试验一起确定混合料的最佳沥青含量 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 38 | 洛杉矶磨耗试验机 | 1 | 套 | 1、磨耗筒转速：30～33r/min 2、钢球总质量：5000±50g 3、转速：0～9999任意设定 4、工作电压：AC380V 50HZ | 主要用于测定集料磨耗率的仪器；按《公路工程集料试验规程》中T0317设计制造。 | 标准设备配件清单 |
| 39 | 集料坚固性实验仪 | 1 | 套 | 1、容器：双层不锈钢加热恒温容器 2、粗集料三脚网篮 不锈钢网篮外径为l00*100mm，孔径2.36mm 不锈钢网篮外径为250*250mm，孔径2.36mm 3、细集料三脚网篮 不锈钢网篮外径为70*70mm，孔径0.15mm 4、电源电压：220V 5、温度应保持范围：常温～100℃（可调） 6、升降次数：25次 | 符合JTG E42-2005公路工程集料试验规程要求，该仪器坚固性是指集料经饱和Na2SO4溶液多次浸泡烘干后，承受硫酸钠结晶压而不发生显著破坏或强度降低的性能，是描述集料抗冻性的重要指标。 | 标准设备配件清单 |
| 40 | 石料压碎值实验全套试模 | 1 | 套 | / | 用于集料压碎值试验 | 标准设备配件清单 |
| 41 | *集料加速磨光机 | 1 | 台 | 1、道路轮：转速320±5转/min 2、提供刚砂：30号棕刚玉、280号绿碳化硅不少于50kg | 主要用于集料的磨光试验 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 42 | 电动砂当量试验仪 | 1 | 套 | 1、额定电压：220V±10％50HZ 2、震荡频率：180次／分 3、振幅：200mm，偏差不大于±2% 4、自控定时：30S／次 5、试筒内径：32±0.25mm高度：420±0.25mm 6、冲洗管外径：6±0.5mm内径：4±0.2mm | 根据细集料砂当量试验规程要求设计而生产制造的产品，测定细集料中所含的粘性土或杂质的含量,以评定集料的洁净程度,砂当量 | 标准设备配件清单 |
| 43 | 石粉含量测定仪 (亚甲基蓝测定仪) | 1 | 台 | 1、电源电压：220V 2、大转速：600转/±10转 3、小转速：400转/min±10转 4、叶轮直径：75mm±10mm 5、叶轮个数：3~4个 | 适用于确定细集料中是否存在膨胀性粘土矿物，并测定其含量，以评定集料的洁净程度。 | 设备配件清单1000ml烧杯1个，2ml\5ml移液管各1支，亚甲基蓝试剂1瓶，温度计1支 |
| 44 | 细集料棱角性实验仪 | 1 | 套 | / | 测定天然砂，人工砂，石屑等适用于路面的细集料粗糙度，以评定细集料颗粒的棱角性，表面构造，预测细集料粒对沥青混合料的内摩擦角和抗流动变形性能及对拌制水泥混凝土的和易性的影响。 | 标准设备配件清单 |
| 45 | 震击式振筛机 | 1 | 台 | 1、配套筛子规格：φ200 φ300mm 2、筛子顶击行程：10mm 3、筛分效率：＞95％ | 1、根据行业标准JTG E42-2005 《公路工路集料试验规程》中的T0302-2005粗集料及集料混合料的筛分试验与T0327-2005细集料筛分试验的技术标准设计制造； 2、配装有自动停机装置； | 1、标准设备配件清单 |
| 46 | 数显式液塑限联合测定仪 | 1 | 台 | 1. 综合精度：±0.05mm 2. 灵敏度：0.01mm 3. 重复性：100% 4. 锥尖接触判断灵敏度：≥10MΩ 5.锥重：76g/100g | 数显式土壤液塑限联合测定仪采用数字显示等技术，能自动定时，测量，显示，具有性能稳定、数据可靠、测量精度高、读数直观、清晰、操作简单方便，工作效率高等特点 | 1、标准设备配件清单 |
| 47 | *电动切石机 | 1 | 台 | 1、可切高度(mm)：170mm,180mm(标配）,210mm,300mm 2、金刚石切刀(mm)： Φ450(高170mm)，Φ500（高180mm）(标配）,Φ600（高210mm）,Φ800（高300mm） 3、工作形式： 单、双刀切割两平面，单刀切割 4、噪音 ≦80dB | 1、根据行业标准 JTG E41-2005《公路工程岩石试验规程》设计制造； 2、自动双刀岩石、芯样两用切割机，可精确切割岩石和混凝土芯样。 3、防锈性能好，整机机构紧凑，全封闭，低噪音，具有快进快退刀，自动后退功能。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 48 | *砂轮磨平机 | 1 | 台 | 1、最大可磨高度：≮200mm 2、金刚石磨头直径：φ200mm 3、工作形式：自动双面磨平 | 1、根据行业标准 JTG E41-2005《公路工程岩石试验规程》设计制造； 2、刚性好，承压能力强，能满足高负载下高速稳定运行； 3、能在有效设置范围内以任意速度工作，实现平稳的停止、加速、减速及换向，能有效的防止工件破碎 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 49 | 集料标准套筛 | 2 | 套 | / | 用于碎石的筛分。 | 标准设备配件清单含2个1.7方孔筛 |
| 50 | 规准仪 | 1 | 套 | / | 用于混凝土骨料分级筛选。 | 标准设备配件清单 |
| 51 | 容量桶 | 1 | 套 | （5L、10L、20L） | 1、容量筒满足GB-T50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》、JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》规范要求设计制作； | 标准设备配件清单 |
| 52 | 李氏比重瓶 | 4 | 个 | 250ml | / | 标准设备配件清单 |
| 53 | 容量瓶 | 10 | 个 | 5ml | / | 标准设备配件清单 |
| 54 | 游标卡尺 | 4 | 把 | 0-300mm | 根据行业标准 JTG E41-2005《公路工程岩石试验规程》T0312-2005粗集料针片状颗粒含量试验（游标卡尺法）等试验的要求设计制造 | 标准设备配件清单 |
| 55 | *烘箱 | 1 | 台 | 1、工作电源： AC 220V±10%；50Hz。 2、温度波动度≯±1℃，均匀度≯±7.5℃ 3、控温：室温-300℃ 4、工作空间尺寸：500mm*600mm*750mm，允许偏差±5% | 用于材料烘干、加热等。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 56 | 新标准法维卡仪 | 1 | 台 | - 滑动部份总重量：300g±1g； 2、试锥滑动最大行程：70mm | 根据IS09597-1989制造，符合GB/T1346-2001用于测试水泥标准稠度用水量，凝结时间和游离氧化钙造成的体积安定性。 | 1、标准设备配件清单 |
| 57 | 雷氏夹测定仪 | 1 | 套 | 1、300g负荷下两针尖距的最大膨胀值:≤(17.5±2.5)mm 2、去荷后要求恢复正常状态：10mm | 根据行业标准GB/T1346、ISO9597、JC/T954进行设计制造；2、仪器主要用于检测雷氏夹质量是否符合要求也用于测量沸煮前后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。 | 1、标准设备配件清单 |
| 58 | *负压筛析仪 | 1 | 台 | 1、工作负压： -4000～-6000Pa 2、喷气嘴转速：（30±2）rpm 3、筛析时间： 120s 4、筛析测试细度：0.080㎜ | 1、仪器生产制造符合GB1345、JC/T728标准要求；2、主要有筛座、微电机、吸尘器、旋风简及电器控制组成；3可用于测定硅酸盐水泥、普通水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥等水泥细度。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 59 | *电动抗折试验机 | 1 | 台 | 1.单杠杆试验力比（上梁臂距比）(大)10：1 2.双杠杆试验力比（下梁臂距比）(大)50：1 3.最大力值：单杠杆1000N 双杠杆5000N 4.加荷速度： 单杠杆(10±1)N/s 双杠杆(50±5)N/s 5.示值相对误差:＜±1% 6.感量：双杠杆时校正平衡，在杠杆水平离支点500mm处加荷1g。杠杆倾角＞1/50 | 仪器生产制造符合GB/T17671、JC/T724、BS4550、ISO679标准要求；仪器主要用于检验水泥软练胶砂抗折强度，并可作其他非金属脆性材料的抗折强度检验。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 60 | 凝结时间测定仪 | 1 | 台 | / | 仪器主要用于测定砌筑和抹浆以贯入阻力表示的凝结时间。 | 标准设备配件清单 |
| 61 | 沸煮箱 | 1 | 台 | 1、内胆有效容积：≥31L 2、升温时间：（20℃升至100℃）30±5min 3、横沸时间：3h±5min | 系行业标准GB/T1346、JC/T955《水泥标准稠度用水量、凝结时间，安全性检验方法》规定使用的配套设备；能自动控制箱体内水升温至沸腾和保持沸腾的时间，以检定水泥净浆体积的安定性（即雷氏法和试饼法）。 | 标准设备配件清单 |
| 62 | 胶砂搅拌机 | 1 | 台 | 1、搅拌叶转数速度挡 低速 140±5（自转） 62±5（公转） 高速 285±10（自转） 125±10（公转）； 2、搅拌锅容积5L，壁厚1.5mm。 3、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为3±1mm。 | 仪器生产制造符合GB/T17671、JC/T681、BS3892、ISO679标准要求；仪器主要用于水泥胶砂试件制备时的搅拌。 | 标准设备配件清单 |
| 63 | 水泥胶砂振实台 | 1 | 台 | 1、台盘中心距臂杆轴中心距离：800mm 2、振实台振幅： 15mm±0.3mm 3、振动频率 60次/60秒±2秒 4、电源电压 AC220V | 仪器生产制造符合JC/T682、GB/T17671、ISO679标准要求；仪器主要用于水泥胶砂试件制备时的振实成型。 | 标准设备配件清单 |
| 64 | 水泥混凝土恒温恒湿标准养护箱 | 1 | 台 | 1、湿度： 95％以上 2、控制温度：20℃±1℃（可调） 3、电源电压：220V 50HZ, 4、养护箱采用全不锈钢材质制作 5、自动温控和自动湿控 6、有效容积：0.4m3，偏差不大于±10% | 仪器生产制造符合GB/T17671、GB/T50081、JG/T3027、JG238标准要求；仪器主要用于对水泥、混凝土试体的标准养护，同时也可对水泥砂浆等试体的标准养护。 | 标准设备配件清单 |
| 65 | 水泥净浆搅拌机 | 1 | 台 | 1、慢速：公转62±5、自转140±5、自动控制120±5s；快速：公转125±10、自转285±10自动控制程序时间120±3s ；停15s 2、搅拌锅容量：2.5L | 仪器生产与制造符合GB/T1346、JC/T729标准要求；仪器按标准规定的水泥和水混合后搅拌成均匀的试验用净浆，供测定水泥标准稠度、凝结时间及制作安定性试块用。 | 标准设备配件清单 |
| 66 | *路面材料强度试验仪 | 1 | 台 | 1、丝杠大升降距离：200mm 2、电动速度：快速50mm/min慢速：1mm/min 3、手动速度：0.2mm/圈 4、压力测量范围：0-200.0KN 5、工作温度：10-30℃，工作保证温度：5-35℃ | 一种多功能的公路路基材料实验仪器，它由底座、变速箱、立柱、支架、电机、电器开关等组合而成。 采用先进的计算机技术与高精度的传感器技术相结合，操作简便，测试数据准确，性能稳定,仪器设有过载保护。仪器自动试验，自动记录，无需人工扳动档杆变换试验速度，系统会自动判别试验及空载速度且自动切换。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 67 | *万能材料试验机 | 1 | 套 | 1.最大负荷:≮1000KN 3、压缩最大间距：≮600mm; 4、拉升最大间距：≮700mm； 5、圆试样夹持直径：16~60mm； 6、扁试样夹持厚度：0~30mm； 7、上下压板尺寸直径：200mm； 8、有防护门，安全且易于观察； 9、采用伺服电机和高压油泵，噪声低，分贝低； 10、工业级平板电脑； | 用于做各种金属材料的拉伸、压缩、弯曲及试验，亦可用做塑料、混凝土、水泥等金属材料的拉伸或者压缩、弯 曲、剪切试验，增加简单附件，可完成胶带、链条、钢丝绳、电焊条、砖瓦及构件的多种性能试验。采用油缸下置式，高度低，重量轻，尤其适用于施工部门。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 68 | 钢筋弯曲试验机 | 1 | 套 | 1、弯曲钢筋直径范围 φ6-φ40mm 2、正向弯曲角度 0—180°内任意设定 3、反向弯曲角度 0—180°内任意设定 4、工作盘转速 ≤20°/秒 | 钢筋弯曲试验机是对钢筋进行冷弯试验和平面反向弯曲试验的专用设备，其主要技术参数和指标符合GB/T232—2007和GBT1499.2-2018钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋以及ISO10065：1900中有关冷弯试验和平面反向弯曲试验的规定 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 69 | *压力试验机2000KN | 1 | 台 | 1、大试验力：2000kN 2、控制方式：计算机全自动控制加载过程 3、试验机级别：0.5级 5、试验力示值相对误差：0.5%以内； 6、活塞行程：200mm 7、上下压板直径：φ300mm 8、有防护门，安全且易于观察； 9、使用双向缸设计 10、采用伺服电机和高压油泵，噪声低，分贝低； | 产品符合GB/T17671标准要求。产品执行标准：JB/T 8763《电液式水泥压力试验机技术条件》。电液伺服压力试验机采用电脑控制自动液压加载，主体与控制框一体的设计。具有操作简洁方便、工作稳定可靠、加力平稳、试验精度高的特点。适用于水泥、混凝土、等材料压缩试验。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 70 | *压力试验机 300KN | 1 | 台 | 1、试验机最大试验力300kN 2、测力范围10-300kN 3、活塞最大行程80mm 4、准确度≤±0.5％ | 产品符合GB/T17671标准要求。产品执行标准：JB/T 8763《电液式水泥压力试验机技术条件》。电液伺服压力试验机采用电脑控制自动液压加载，主体与控制框一体的设计。具有操作简洁方便、工作稳定可靠、加力平稳、试验精度高的特点。适用于水泥、混凝土、等材料压缩试验。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 71 | *表面振动压实成型机 | 1 | 套 | 技术参数符合《公路土工试验规程》（JTJ051-2020） | 1、仪器根据行业标准《公路土工试验规程》（JTJ051-2020）的实施而研制的；2、主要用于测定无粘性自由排水粗粒土和巨粒土（包括堆石料）的最大干密度；3、仪器采用上压框架结构，可有效地防止粒料分离。配有自动控制及保护装置。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 72 | *多功能电动击实仪 | 1 | 套 | 1．击锤重量： 4.5kg（重型击实）； 2.5Kg（轻型击实） 2．击锤落高： 450mm（重型击实）； 300mm(轻型击实) 3、锤击次数：30次/分 | 1、仪器的设计与制造满足部标JTJ059-93《公路土工试验规程》（TO131-93）各项要求； 2、仪器具有重、轻型击实功能，自动计数、自动停机、自动循环工作等功能。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 73 | 高温炉 | 1 | 台 | 可加温1500℃以上 |  | 标准设备配件清单 |
| 74 | 电动液压脱模器 | 1 | 台 | 1、升降速率：90—150mm/min 2、脱模规格： Φ100、Φ150（主要用于土工击实及无侧限试件）Φ101.6、Φ152.4（主要用于马歇尔击实试件） 3、最大脱模高度：≮240mm | 用于沥青或水稳等试件脱模 | 标准设备配件清单 |
| 75 | * 混凝土拌合物含气量测定仪 | 1 | 套 | 1、量钵容积(内径与深度相等)7L 2、含气量量程0～10%(间接读出) 3、骨料最大粒径40mm | 产品的设计与制造符合交通部JTGE30、GB/T50080、ASTMC231、JG/T246、JT/T755标准要求；用于测定混凝土拌合物的含气量。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 76 | 混凝土坍落度筒 | 1 | 套 | / | 仪器适用于测定流动性较大的混凝土拌和物的坍落度（坍落度值不小于10mm，骨料粒径不大于40mm）。 | 标准设备配件清单 |
| 77 | *混凝土贯入阻力仪 | 1 | 套 | 1、试料容器（上口径×下口径×深度）φ160mm×φ150mm×150mm 2、最大贯入力≮1000N；贯入深度25mm ；贯入速度2.5mm/s；贯入针截面 100 mm 2、50 mm2、20 mm2；贯入位置外圈9点、内圈4点；测力方式传感器测力 3、小分辨力0.1N 4、示值误差±10N |  | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 78 | *混凝土渗透仪 | 1 | 套 | 1、最大工作压力：4Mpa 2、工作方式：自动恒压（数显型：自动恒压且自动升压） 3、一次可作试件数：6个 4、试模几何尺寸（亦称主模）模腔上口直径：φ174.8mm模腔下口直径：φ185mm高度：153mm 5、柱塞泵参数：流量：0.16L/min | 根据行业标准JG/T249-2009《混凝土抗渗仪》中所规定的要求设计制造的，适用于测定测定水泥混凝土硬化后的防水性能以及其抗渗等级； | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 79 | 水泥砂浆稠度仪 | 1 | 套 | 1、测量范围 沉入深度：0~14.5cm；沉入体积：0~229.3cm3 2、最小刻度值（沉入深度）：1mm 3、锥体几何参数 圆锥角：30°；高度：145mm；锥底直径：75mm 4、锥体与刻度尺合重：300±2g | 用于测定水泥砂浆流动性 | 1、标准设备配件清单 |
| 80 | 水泥砂浆搅拌机 | 1 | 套 | 1、搅拌筒容量 28L 2、搅拌筒额定容量（出料）15L | 用于水泥砂浆搅拌 | 1、标准设备配件清单 |
| 81 | 比长仪 | 1 | 套 | 1、百分表/数显千分表量程:10mm 2、有效试验空间:156～300mm | 根据行业标准JTG3420-2020《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》中T0511-2005《水泥胶砂干缩试验方法》所规定的要求设计制造的，主要用于测定水泥胶砂试件各龄期的干缩率和膨胀水泥各龄期的膨胀率。产品符合JC/T603、JC313、GB11972标准要求； | 1、标准设备配件清单 |
| 82 | 水泥砂浆干缩养护箱 | 1 | 套 | 1、测温精度： ≤0.2℃ 2、增 湿 量： 300ml/小时 3、控制温度： 15~30±2.0℃ 4、控制湿度：40～80±5% | 根据行业标准JTG3420-2020《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》中T0511-2005《水泥胶砂干缩试验方法》所规定的要求设计制造的，主要用于砂浆干缩试验试件、商品砂浆拉伸粘接强度试件及其它节能保温材料、防水卷材、涂料等试件，作温度、湿度养护试验之用 | 1、标准设备配件清单 |
| 83 | 标准养护室（15平） | 1 | 套 | 确保混凝土标养室温度在20℃±2℃、相对湿度95RH以上。 | 根据国家GB/T50082-2009《普通混凝土力学性能试验方法标准》所规定的要求设计制造的 | 标准设备配件清单 |
| 84 | 单卧轴混凝土搅拌机（实验室用） | 1 | 台 | 搅拌均匀时间：≤45秒 | 根据建筑材料行业标准JG244-2009《混凝土试验用搅拌机》中所规定的要求设计制造的，适用于试验室，可搅拌普通混凝土和轻质混凝土； | 1、标准设备配件清单 |
| 85 | 混凝土振动台 | 1 | 台 | 1、1*1m2 2、振幅0.3~0.6mm 3、振频：2860 | 根据建筑工业行业现行JC/T68标准所规定的要求设计制造的，主要用于试验室成型混凝土试件。 | 标准设备配件清单 |
| 86 | 立方体抗压试块模具 | 30 | 个 | 内壁尺寸150mm×150mm×150mm | 根据行业标准JG237-2008《混凝土试模》中所规定的要求设计制造的，主要用于各类水泥混凝土立方体试件的制作。 | 标准设备配件清单 |
| 87 | 抗折试块模具 | 30 | 个 | 内壁尺寸150mm×150mm×550mm | 根据行业标准JG237-2008《混凝土试模》中所规定的要求设计制造的，主要用于各类水泥混凝土抗折试件的制作。 | 标准设备配件清单 |
| 88 | 标准筛 | 1 | 套 | 相应的筛孔尺寸依次为 75mm、63mm 、53mm 、37.5mm 、31.5mm 、26.5mm 、19mm 、16mm 、13.2mm、9.5mm 、4.75mm 、2.36mm 、1.18mm 、 0.6mm 、0.3mm 、0.15mm 、0.075mm； | 规定适用于公路工程的方孔筛集料标准筛的结构形式与规格。 | 标准设备配件清单 |
| 89 | 密度计 | 1 | 套 | / | 用于测量物质材料的密度值 | 设备配件清单 |
| 90 | *多功能电动击实仪 | 1 | 套 | 1、击实锤重：重型：4.5kg 轻型：2.5kg 2、落锤高度：重型：450mm 轻型：300mm 3、锤击次数：30次/分 4、锤头直径：50mm，偏差不大于±1mm 5、使用试模筒直径：100mm和152mm两种 | 用于水稳混合料试件制作 | 标准设备配件清单 |
| 91 | *CBR承载比试验仪 | 1 | 套 | 1、速度：1mm/min 2、最大荷载：50KN 3、贯入杆：端面直径：Φ50mm 长：100mm | 满足《公路土工试验规程》(JTG E40-2007)中CBR试验要求，承载比（CBR）试验仪是用于在规定的试筒内制件后，对各种土和路面基层，底基层材料进行承载比试验。 | 1、标准设备配件清单，含试筒9个 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 92 | 承载板及测力装置 | 1 | 套 | K30型 | 满足《公路土工试验规程》(JTG E40-2007)中CBR试验要求 | 1、标准设备配件清单 |
| 93 | *烘箱 | 1 | 台 | 1、工作电源： AC 220V±10%；50Hz。 2、温度波动度±1℃，均匀度±7.5℃ 3、控温：室温~300℃ 4、尺寸：500*600*750，偏差不大于±5% | 烘箱适合测定物品中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 94 | 电动液压脱模器 | 1 | 台 | 1、上升速度：50cm/min，偏差不大于±10% 2、活塞最大行程：≮280mm | 仪器用于脱出稳定土，配以其它附件可脱出沥青，混凝土，石灰土等击实试样，仪器由一个电动机，减速箱，推动座，上、下托盘，行程自动控制等部件组成。 | 标准设备配件清单 |
| 95 | *激光构造深度平整度测试仪（激光断面仪） | 1 | 套 | 1、平整度/车辙激光器 分辨率＜0.05mm，防护等级：IP 67 准确度＜0.5mm，离地间距375/745mm 2、构造深度激光器 离地间距300mm，分辨率＜0.05mm，防护等级：IP 67 3、加速度传感器 测量范围±10g，准确率0.1g 分辨率0.00008g，响应频率0.7～7700Hz 4、距离传感器 防护等级IP67，测量精度±0.5m/km 5、采样间隔：≥1mm 6、纵断面高程检测准确度：＜0.5mm 7、纵断面剖面波长范围：1mm～200m 8、IRI范围：0～20m/km 9、IRI分辨率：0.1m/km 10、连续不间断检测距离：无限制 11、检测速度：30～120km/h | 双激光平整度+构造深度测试系统/激光断面仪采用先进的激光检测技术和传统的惯性基准传递检测理论，实现同步测量平整度指IRI、构造深度SMTD以及全车道路面车辙的一体化功能。能以车流速度（非稳定态速度）自动检测路面平整度、构造深度及路面车辙路面指标的一体化快速检测设备。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 96 | 路面渗水仪 | 1 | 套 | 1.量筒容积：600ml上面标有刻度，分辨率为2ml，在100ml及500ml处有标线 2.底座直径：￠220mm，下方开口内经φ150mm 3.压重块质量：5kg（2块），内径Φ160mm | 适用于测定沥青混合料路面及碾压成型的沥青混合料试件的渗水系数。以检验路面的渗水性能及沥青混合料的配合比设计。 | 标准设备配件清单 |
| 97 | 取芯机 | 1 | 台 | 1、最大钻孔直径：φ300mm（可选Φ50、Φ100、Φ150） 2、最大钻孔深度：≮ 700MM 3、钻孔方向：垂直向下 4、进给方式：手动、自动 5、配套动力不低于10马力 | 采用汽油发动机为动力，发动机特点：空气滤芯可以旋转，分别针对夏冬两季温差定制，即使冬季天气寒冷，也不影响正常启动（特别适合高原寒冷缺氧地区使用）。 | 设备配件清单（至少含5个钻头，其中含φ100mm2个/150mm2个/300mm1个） |
| 98 | 灌砂筒 | 1 | 套 | 厚度不低于2mm | 适用于在工地测定砂土、砂砾土，砂砾料、级配砾石、水泥稳定土、石灰稳定土等的容重。 | 标准设备配件清单 |
| 99 | 标距打点机 | 1 | 台 | / | 电动钢筋标距仪是为测试钢筋延伸率而设计的划印仪器,由于它旋转速度均匀平稳,且比手动标距仪度更高,操作更方便。 | 标准设备配件清单 |
| 100 | 回弹仪 | 1 | 套 | 测强范围：15-60Mpa | 适用于结构工程中C10-C60混凝土抗压强度的非破损检测。仪器符合中华人民共和国国家计量检定规程《回弹仪》 | 标准设备配件清单 |
| 101 | 碳化深度测量装置 | 1 | 套 | 1、测量量程：0~8mm 2、测量精度：0.25mm/0.5mm | 体积小，便于携带；USB升级固件功能；数字显示，测量精确，直观方便；大容量存储功能，可存储500个构件；低功耗设计，无操作自动关机功能；自动关机再开机可继续上次测量；实时计算，测完自动显示测区均值和构件均值。 | 标准设备配件清单 |
| 102 | 钢筋位置及保护层测定仪 | 1 | 套 | 1、钢筋直径设置范围（mm）： Φ6~Φ50 2、保护层厚度最大允许误差： ±1（mm）：1~80； ±2（mm）：81~120； ±4（mm）：121~210 3、直径估测适用范围（mm）： Φ6~Φ50 4、直径估测最大误差（规格）： ±1规格 5、操作方式： 电容触屏+按键 6、一体式操作 | 混凝土钢筋检测仪主要用于混凝土结构工程中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径的探测； | 标准设备配件清单 |
| 103 | *非金属超声波检测仪 | 1 | 套 | 1、显示方式：高亮液晶屏 2、触发方式：自动触发 3、采样周期：0.025μs～2000μs（多档可选） 4、采样长度： 518点~2048点（多档可选） 5、接收灵敏度：≤10μV 6、声时测量范围：0～99999μs 7、声时测读精度：0.1μs 8、测读范围：0-170dB 9、发射电压：125 V，250V，500V,1000V（可选） 10、发射脉宽：0.1～100μs | 满足行业标准CECS 21-2000《超声法检测混凝土缺陷技术规程》和T/CECS02-2020《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》。具备进行超声回弹综合法检测混凝土强度、混凝土内部缺陷的检测和定位、混凝土裂缝深度检测（两种检测方式）、混凝土裂缝宽度检测、自动读数带拍照的功能。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 104 | 裂缝测量装置 | 1 | 套 | 1、通道数：双通道 2、显示方式：彩色液晶屏（720x1280） 3、宽度范围：0.01-10mm 4、深度范围：5~500mm 5、采样周期：0.025μs～2000μs（多档可选） 6、采样长度：512 点 ～ 2048 点多档可选 7、发射脉宽：0.1μs ～ 100μs | 适用于混凝土、非金属表面等裂缝深度和宽度的检测。 | 标准设备配件清单 |
| 105 | *静力触探仪 | 1 | 套 | １、结构形式：主机（整机）、地锚、手摇式。 ２、额定贯入力： 30KN。 ３、十字板剪切：＜32Kpa ４、起拔力：15KN、25KN。 ５、贯入速度：1.2米/分。 | 用于确定地基承载力 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 106 | *动力触探仪 | 1 | 套 | 1、探头直径：74（mm） 2、探头锥角：60° 3、落锺质量：63.5±0.5（kg） 4、落锺落距：76±2（cm） 5、探杆直径：42（mm） | 动力触探仪符合《公路路基设计规范》（JTG D30-2004）、《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）、《公路工程地质勘察规范》（JTJ064-98）等规定。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 107 | 游标卡尺 | 1 | 个 | 0-300mm | 用于样品测量 | / |
| 108 | *万分之一天平 | 2 | 台 | 具备自动零位跟踪可调、自动故障诊断、过载保护、超载报警功能 | / | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 109 | * 0.01g天平 | 3 | 台 | 2000g/0.01g | / | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 110 | * 0.1g天平 | 3 | 台 | 1000g/0.1g | / | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 111 | * 静水天平 | 3 | 台 | 5000g/0.1g | / | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 112 | 100Kg电子称 | 1 | 台 | 100kg/50g | / | 标准设备配件清单 |
| 113 | 可调温电炉 | 6 | 台 | 炉盘数量1个，加热功率可调 | / | 配石棉网 |
| 114 | 千分表 | 10 | 个 | 数显 | 任意位置清零、大屏数显、反应迅速，准确方便测量狭长面/凹进面，平常难以测量的内外直径尺寸。 | 标准设备配件清单 |
| 115 | 百分表 | 10 | 个 | 数显 | 任意位置清零、大屏数显、反应迅速，准确方便测量狭长面/凹进面，平常难以测量的内外直径尺寸。 | 标准设备配件清单 |
| 116 | 钢尺 | 4 | 把 | / | 用于样品长度测量 | 标准设备配件清单 |
| 117 | *乳化沥青小磨 | 1 | 台 | 1、小磨开关自带电机保护开关，小磨管线为不锈钢材质，自带三通旋塞阀门，其中三通旋塞阀为进口件。 2、产量:≥1kg | 由胶体磨、电机带控制器、漏斗和循环管线带取样阀及耐腐蚀底座组成。集剪切,研磨于一体的设计,具有良好的乳化效果,乳化后成品颗粒微小而又均匀,具有优秀的粒径分布。 满足实验室研发使用。 | 1、标准设备配件清单 2、提供生产厂家ISO9001认证证明 |
| 118 | 自动比表面积仪 | 1 | 台 | 1、透气圆筒内腔直径：φ12.7+0.05 mm 2、透气圆筒内腔试料层高度：（15±0.5）mm 3、穿孔板孔数：35个 穿孔板孔径：φ1.0 mm 穿孔板板厚： 1-0.10 mm | 采用液晶汉字显示屏，新型单片微处理器，具有电动调节气泵抽气速度，可选择被测试样空隙率，在操作过程中可打印K值和S比表面积参数,具有操作简便，显示直观，自动记忆，测量范围宽等特点。 | 标准设备配件清单 |
| 119 | 酸度计 | 1 | 台 | / | 采用大屏幕带背光液晶屏显示；自动识别3种标准缓冲溶液（4.00pH、6.86pH、9.18pH）；二点校准，具有手动温度补偿功能。 | 标准设备配件清单 |

备注：设备名称前有“*”的设备为本次招标的重点设备，且需提供设备生产厂家的ISO认证证明文件。